COMMANDER  1900

Самописец/контроллер

круговых диаграмм

__________________________________________________________________

- 1 - 4-перьевая запись -

полная гибкость в применении

- 1 - 2 контроллера -

запись и управление объединены

- ПИД-автонастройка по требованию

оптимальное управление контуром

- 20 программируемых профилей “режим/насыщение” -

- возможность различных способов действия

- NEMA 4X / IP66 конструкция -                       Рис. 1

- защита от струй жидкостей и пыли

- 0.1% точность измерений -                             COMMANDER  1900 -

точная информация о процессе                           зависимая запись и

полное ПИД-регулирование,

объединённые в износоус-

- Последовательная передача данных с        тойчивом, функциональном

помощью RS485 MODBUS -                         приборе.

совместимость с открытыми системами

________________________________________________________________________________

COMMANDER  1900

COMMANDER 1900 является полностью программируемым самописцем/контроллером круговых диаграмм, объединяющим в себе 2 ПИД-регулируемых контура с 4-перьевой записью. Непосредственное управление оператором и крепкая конструкция делают COMMANDER 1900 незаменимым прибором в самых разнообразных условиях промышленного производства. Отличные устройства базовой конфигурации дополняются широким спектром дополнительных приспособлений при расширенной конфигурации, что обеспечивает гибкость в применении прибора, его приспособляемость к условиям Вашего производства.

Всеобъемлющая информация о технологическом процессе

COMMANDER 1900 позволяет Вам с первого взгляда увидеть текущее состояние процесса: 6-разрядный СИД (светодиодный) дисплей высокой чёткости обеспечивает ясную индикацию всех промышленных сигналов. Соответствующие каждому контроллеру индикаторы дают постоянную информацию об уставках, измеряемых величинах и отклонениях (на светодиодных линейках). Сигналом включения сигнализации является мигание светодиодных индикаторов ниже основных дисплеев.

Рис. 2

4-перьевая запись

Диаграмма легко располагается таким образом, чтобы предоставлять Вам необходимую информацию нужным Вам образом. Диапазоны перьев устанавливаются индивидуально для достижения наилучшего разрешения для каждого сигнала; в дополнение к этому, устройство записи события в масштабе реального времени позволяет настраивать одно из перьев как 3-позиционный маркер события на одну временную шкалу с пером 1.

Рис. 3

Непосредственное управление

Ясно маркированные сенсорные клавиши позволяют оператору производить настройку и программировать конфигурацию, не открывая дверцу самописца. Разные операторские панели для каждого контроллера обеспечивают прямой доступ к отдельным управляющим контурам. Ясные текстовые подсказки на цифровых дисплеях служат для лёгкого ориентирования пользователя в различных меню. Защищённая паролем система безопасности предотвращает несанкционированный доступ к меню настройки конфигурации.

Гибкость в решении поставленных задач

Для оптимального решения производственных задач COMMANDER 1900 предлагает чёткую стыковку контуров, что устраняет необходимость использования дополнительного оборудования.

Сумматоры, устройства для решения математических и логических задач, таймеры.

Суммирование расхода жидкости для расчёта общего объёма производится встроенными сумматорами, доступными на каждом канале. Дополнительно могут быть встроены реле для приращения или сброса значений внешних счётчиков, с тем, чтобы они соответствовали значениям сумматора самописца.

Схема 1.

1) Таймер 1

2) Сигнализатор

3) Сигнализация канала 1

4) Логическое уравнение

5) Реле

6) Операция И (логическое умножение)

Сигнализатор срабатывает только в ночные часы

В приборе полностью обеспечена возможность конфигурирования пользователем математических функций, расчётов массового  расхода, таблиц относительной влажности и логических уравнений. COMMANDER 1900 предлагает также два таймера событий, работающих в соответствии с часами реального времени самописца.

Последовательная передача данных с помощью MODBUS RS485

Связь с ПК-ми или ПЛК-ми осуществляется с помощью канала последовательной передачи данных RS485. Используя протокол MODBUS RTU, все промышленные входы и другие переменные могут постоянно считываться главным ПК, работающим с любым из широкого спектра стандартных пакетов программ SCADA.

Схема 2.

Универсальное управление

В дополнение к мощным записывающим устройствам COMMANDER 1900 обеспечивает полное ПИД-регулирование одного или двух технологических контуров. Контуры управления могут работать независимо друг от друга или могут быть связаны программами для выполнения стратегий управления типа “каскад” или “ведущий/ведомый”. Каждый контур имеет соответствующую операторскую панель (1/4 DIN - типа) для облегчения работы оператора и чёткости индикации информации.

Рис  4.

Аналоговый, релейный выходы и выход позиции клапана

Управляющий выход может быть выбран (из аналогового, по времени или реле позиции клапана) для любого применения; полностью обеспечена возможность использования потенциометра обратной связи для обеспечения чёткого управления клапаном. В обоих контурах доступна функция “нагрев/охлаждение”.

Автонастройка

Работа функции автонастройки в каждом контуре представляет собой многократно повторяющуюся последовательность операций настройки, которая позволяет COMMANDER 1900 расчитывать оптимальные ПИД-параметры для каждого конкретного контура. По окончании автонастройки ПИД-значения автоматически корректируются.

Автоматическое/ручное и местное/дистанционное управление

Соответствующие сенсорные клавиши на каждой операторской панели позволяют одним нажатием выбрать ручной или автоматический контур управления и переключиться с местного на дистанционное задание уставки.

Расширенное программирование “режим/насыщение”

Полный контроль за профилями задания обеспечивается 10 программами

для каждого контура. В этих программах могут быть распределены всего 99 сегментов “режим/насыщение”. События сегментов могут быть включены в программу для выполнения особых функций (напр., управление реле) в стого определённых точках программы.

Схема 3.

1) процесс

2) реле сигнализации

3) время (в минутах)

4) программа 1

5) программа

старт-L0

6) программа

конец-L4

7) задержка

8) старт

9) вкл.

10) выкл.     .

11) пример одного события сегмента в части процесса насыщения

12) пример одного события программы

Программа “режим/насыщение” с последовательностью переключения реле по времени.

Дистанционный выбор программы

Внешние панельные переключатели могут быть связаны с цифровыми входами COMMANDER 1900, что предоставляет возможность дистанционного выбора записанных в памяти профилей и инициирования программ “режим/насыщение”.

Схема 4.

- COMMANDER 1900

- таймер

- профиль “режим/насыщение”

- уставка

- диаграмма

- контроллер

- выход

- технологический аппарат

- датчик

- нагреватель

- измеряемая величина

Программируемый технологический нагрев, инициируемый часами реального времени

Сконструирован для удовлетворения Ваших потребностей

Модульная архитектура COMMANDER 1900 предоставляет высокий уровень выбора аппаратного обеспечения: к базовой конфигурации могут быть добавлены до 5 вход/выход- модулей.

У каждого пера в базовой конфигурации предусмотрен модуль входа/выхода, который укомплектован полностью изолированным аналоговым входом, релейным выходом, энергопитанием через преобразователь, изолированным аналоговым выходом и двумя цифровыми входами. Другие возможности входов и выходов обеспечены широким спектром сменных модулей:

- аналоговый вход и реле - дистанционное задание уставки

- четыре реле - выходы сигнализаций каналов

- восемь цифровых входов - связанных с помощью логических уравнений

- восемь цифровых выходов - выходы сигнализаций ТТЛ уровня

- последовательная передача данных MODBUS RS485 - взаимодействие с ПК-ми

Расширение для планируемых в будущем работ

COMMANDER 1900 может быть быстро усовершенствован для выполнения изменяющихся требований к промышленному производству.

Дополнительные каналы записи, математические возможности или функции входов и выходов могут быть модифицированы прямо в условиях производства с помощью сменных плат и легко заменяемых держателей перьев. Входные калибровочные сведения хранятся в памяти каждой платы, позволяя быстро вносить изменения во входные платы без перекалибровки.

Изменения во входных датчиках или процессах записи достигаются переконфигурацией, используя главную клавиатуру.

Рис. 5

Минимум техобслуживания

Превосходная долговременная стабильность сводит перекалибровку к минимуму, снижая расходы по эксплуатации. Возможность выбора пользователем скорости вращения диаграммы и долгий срок службы перьев сокращают расходы на потребляемые материалы.

Сконструирован для сохранения работоспособности

Защита в соответствии с NEMA 4Х обеспечивает прибору COMMANDER 1900 возможность сохранения работоспособности в самых жёстких условиях и представляет самописец идеальным техническим средством для использования в панелях, регулярно подвергаемых воздействию струй жидкостей и пыли под давлением. Крепкий, кислотоустойчивый корпус и безопасные уплотнения для ввода кабелей обеспечивают NEMA 4Х требования для приборов настенного или трубного монтажа.

Рис. 6

Помехоустойчивость

В условиях шума при промышленном производстве точность записи достигается благодаря передовому электромагнитному экранированию внутри самописца. Электроснабжение организовано таким образом, чтобы обеспечить превосходную защиту прибора от всплесков сетевого напряжения и нарушений электроснабжения, а вся информация о калибровке и состоянии сохранена в энергонезависимой памяти для обеспечения быстрого её восстановления после сбоев в электропитании.

Лёгкость в установке

Выбор различных версий монтажа обеспечивает лёгкую установку прибора в панелях, на стене или на трубе. Прилагаемые распределительные коробки позволяют без помех подсоединить провода к входам и выходам, а внутри прибора встроен переключатель, обеспечивающий обесточивание самописца.

Схема  5

Встроенное качество

COMMANDER 1900 сконструирован, изготовлен и протестирован в соответствии с высочайшими стандартами качества, включая ISO 9001, и имеет гарантию на детали и работу - 2 года.

Спецификация COMMANDER 1900

Краткое содержание

1, 2, 3 или 4 пера

1 или 2 ПИД-управляющих контура

10” размер диаграммы

В базовой конфигурации каждое перо имеет вход/выход, включающий:

аналоговый вход, аналоговый выход, энергопитание через

преобразователь, релейный выход и 2 цифровых входа.

Общая информация

Конструкция

Размеры:                       15.23” (высота) х 15.04” (ширина) х 5.57” (глубина)

(386.8 мм х 128.0 мм х 141.5 мм)

Вес:                               18 фунтов (8.2 кг)

Материал корпуса:         армированный полиэфир со стекловолокном

Материал окна:               поликарбонат

Фиксатор дверцы:           плотноприлегающий с возможностью установки запора

Окружающая среда

Диапазон температур:     от 320 до 1300 F (от 0 до 550 С)

Диапазон влажности:       от 5 до 95% RH (без конденсата)

от 5 до 80% RH (только диаграмма)

Герметизация корпуса:    NEMA  4X (IP66)

Быстрые переходные

(нестационарные)

режимы: 	                      IEC 801-4  уровень 3

Установка

Версии монтажа               панельный, настенный или трубный

Тип подсоединения:          винтовой

Размер проводов (макс.)  14 AWG - американский сортамент проводов -

(вход/выход),

12 AWG (питание)

Действие и конфигурация

Метод программирования: с помощью клавиш передней панели

Защита:                              защищённое паролем меню

Защита

Общая защита:                   IEC348

Изоляция:                           500В постоянного тока (канал/канал)

2кВ постоянного тока (канал/земля)

Защита памяти:                  энергонезависимая ЭСППЗУ

Аттестация:                        CSA (ожидаемая)

Электропитание

Напряжение:                      115/230В переменного тока 15%, 50/60Гц

Потребляемая мощность:   <40ВА (типично для стандартного прибора)

Нарушения энергоснабжения:  до 60 миллисек

Промышленные входы и выходы

Общая информация

Шумоподавление: синфазного сигнала:      >120 дБ (децибел) при 50/60 Гц

аддитивного сигнала:      >60 дБ при 50/60 Гц

Коэффициент подавления свободного спая термопары:  0.050 С/0 С

Защита при повреждении датчика:               макс./миним. значение шкалы

Обнаружение выхода за диапазон:               от 0 до 100% технологического

диапазона

Температурная стабильность:                       <0.02% считывания/0 С или 1В/0 С

Долговременный уход (параметра):              <0.01% считывания 10В ежегодно

Полное входное сопротивление:                   > 10 М (мВ- и В- входы)

100 (мА- вход)

Аналоговые входы

Типы сигналов:                                               мВ, В, мА, 

Типы термопары:                                            В, Е, J, К, N, R, S, T

Термосопротивление:                                     Pt100

Другие линеаризации:                                    х 1/2, х 3/2, х 5/2, линейные

Частота выборки:                                            250мс на канал

Изоляция:                                                        500В постоянного тока канал/канал

Дифровой фильтр:                                           от 0 до 60с программируемый

Энергопитание через преобразователь

Количество:                                                     1 на канал

Напряжение:                                                    24В постоянного тока номинальное

Возбуждение:                                                   до 25мА

Изоляция:                                                         500В постоянного тока канал/канал

Аналоговые выходы

Тип:                                                                 от 4 до 20мА

Точность:                                                         0.1%

Максимальная нагрузка:                                  750

Изоляция:                                                        500В постоянного тока

Релейные выходы

Тип:                                                                 SPDT

Номинальный режим (с неиндуктивной нагрузкой): 5А при 115/230В переменного

тока

Характеристики аналоговых входов

| Тип | Нижний предел | Верхний предел | Минимальный диапазон | Точность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мВ | 0 | 150 | 5 | 0.1% считывания или 10В |
| В | 0 | 5 | 0.1 | 0.1% считывания или 20В |
| мА | 0 | 50 | 1 | 0.2% считывания или 0.2А |
| Омы | 0 | 750 | 20 | 0.2% считывания или 0.1 |
| Омы | 0 | 10к | 400 | 0.5% считывания или 10 |

|  | 0 С | 0 С | 0 F | 0 F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Нижний предел | Верхний предел | Нижний предел | Верхний предел | Точность (только КСС) |
| В | -18 | 1800 | 0 | 3270 | 2.00С (свыше 2000С) |
| Е | -100 | 900 | -140 | 1650 | 0.50С |
| J | -100 | 900 | -140 | 1650 | 0.50С |
| K | -100 | 1300 | -140 | 2350 | 0.50С |
| N | -200 | 1300 | -325 | 2350 | 0.50С |
| R | -18 | 1700 | 0 | 3000 | 1.00С (свыше 3000С) |
| S | -18 | 1700 | 0 | 3000 | 1.00С (свыше 2000) |
| T | -250 | 300 | -400 | 550 | 0.50С |
| Pt100 | -200 | 600 | -325 | 1100 | 0.50С |

Цифровые входы

Тип:                               ТТЛ или без напряжения

Мин. импульс:               250мс

Изоляция:                      500В постоянного тока между модулями,

нет изоляции внутри модулей

Цифровые выходы

Тип:                               5В ТТЛ

Номинальное значение: 5мА на выход

Изоляция:                      500В постоянного тока между модулями,

нет изоляции внутри модулей

Последовательная передача данных

Соединения:                  RS485, 4-х проводные

Протокол:                       MODBUS RTU

Пневматические входы/выходы

Тип:                                от 3 до 5 фунтов на квадратный дюйм

( 0.2 - 0.35 кгс/см2) - вход

от 3 до 5 фунтов на квадратный дюйм - выход

Монтаж:                          Внешний DIN рельс (поручень, деталь каркаса) на задней

части прибора

Система записи

Перья

Количество:                    1, 2, 3 или 4 (красное, синее, зелёное, чёрное)

Отклик:                           7 секунд (полная шкала)

Разрешение:                   0.1% шага

Подъём пера:                  с электроприводом, с возможным автоопусканием

Запись событий

Стандартный вариант:     3-позиционная запись событий на любом канале

Реальное время:              3-позиционная запись событий на одной временной

шкале с записью пера 1

Диаграмма

Размер диаграммы:         10” или 105мм

Скорость диаграммы:       от 1 до 167 часов или от 7 до 32 дней на 1 оборот

Дисплей и операторские панели

Дисплеи

Количество:                      двойной дисплей для технологической переменной и

уставки для каждого контроллера + отдельный дисплей

для каждого канала записи отдельно

Тип:                                  6-разрядный, красный СИД, 0.56” (14мм) высоты

Индикаторы состояний:    показывают номер канала на дисплее

(на канале записи)

показывают дистанционную уставку, автонастройку или

ручное управление

Индикаторы сигнализации: показывают каналы с действующими сигнализациями

Клавиши панели

Функции:                           доступ к программированию, приращение/уменьшение,

автоматический/ручной (режим работы), подъём пера и

определяемая пользователем программируемая

функциональная клавиша.

Сигнализации и логические уравнения

Сигнализации

Количество:                       4 на канал

Тип:                                   верхняя/нижняя технологическая, быстрая/медленная

скорость изменений, отклонения вверх/вниз, выход

верхний/нижний

Приспособления:               гистерезис, временная отсрочка

Логические уравнения

Количество:                       8

Функции:                           ИЛИ, И

Входы:                               состояние сигнализаций, цифровые входы, сумматоры,

логика

Выходы:                             реле, цифровые выходы, остановка диаграммы,

подтверждение сигнализации

Передовые программные функции

Сумматоры

Количество:                       1 на канал

Размер:                              99,999,999 макс.

Выход:                                Внешний драйвер счётчика, частотный сигнал “WRAP”

Математические функции

Количество:                        4

Тип:                                    +, -, х, /, выбор верхний или нижний, макс., миним.,

средний, массовый расход, RH

Таймеры

Количество:                        2

Тип:                                    запись события в масштабе реального времени,

подстраиваемая продолжительность

Выход:                                реле, цифровой выход, логическое уравнение

ПИД-регулирование

Количество контуров:         1 или 2

Управляющие выходы:        релейный, логический или аналоговый постоянного

тока

Управляющие типы:            по времени, аналоговый

Управляющее воздействие: ПИД, вкл./выкл., управление положением клапана с

электроприводом, без ограничений

Автонастройка:                   по требованию, при запуске или при уставкt

Модули при расширении

Количество:                        5 + 1 х стандартный вход/выход модуль

Соединения:                       штекер в платах со съёмными соединительными

блоками

| Типы допол-нительных мо дулей | Вход/выход на модуль |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анало- говый вход | Анало- говый выход | Пита- ние че- рез преоб- разова тель | Реле | Цифро вой вход | Цифровой выход | После- доват. переда ча дан- ных | Макс. кол-во на прибор |
| Стандартный вход/ выход | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |
| Анало- говый вход + реле | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |
| 4 реле |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |
| 8 циф- ровых входов |  |  |  |  | 8 |  |  | 3 |
| 8 циф- ровых выхо- дов |  |  |  |  |  | 8 |  | 3 |
| RS485 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

Руководство для заказа

Часть 1

Самописец/контроллер COMMANDER 1900                             19 Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХХ

Один контроллер, одно перо (красное)                       11

Один контроллер, два пера (красное и зелёное)         12

Один контроллер, три пера (красное, зелёное, синее) 13

Самописец/ Один контроллер, четыре пера (красное, зелёное,

контроллерх                                                   синее, чёрное)           14

Два контроллера, два пера (красное и зелёное)          22

Два контроллера, три пера (красное, зелёное, синее) 23

Два контроллера, четыре пера (красное, зелёное,

синее, чёрное)            24

Базовый (ER/C тип)                                                           R

Тип              КРС 105 РХ и РХR - типы диаграмм                                   S

диаграммы  диаграммы Чессела Бранда                                              С

Электри-

ческий код  Базовый                                                                                А

Модули

при рас-      отсутствуют                                                                              0

ширении     Дополнительные модули       -  заполнить по части 2                А

отсутствует                                                                                  0

Сумматор                                                                                     3

Профиль “режим/насыщение”                                                     5

Расширения Мат. ф-ции и таймер                                                                   А

Сумматор, мат. ф-ции и таймер                                                  В

Сумматор, профиль “режим/насыщение”,

мат. ф-ции и таймер                                                                    С

Дверной       отсутствует                                                                                      1

запор            прилагается                                                                                    2

115В переменного тока                                                                      1

230В переменного тока                                                                      2

Электро-       24В переменного тока                                                                         3

питание        115В переменного тока с двухпозиционным переключателем            4

230В переменного тока с двухпозиционным переключателем           5

24В переменного тока с двухпозиционным переключателем             6

особые ха-     стандарты изготовителя                                                                                   STD

рактерис-      требования заказчика                                                                                       СUS

тики (кон-      по согласованию сторон                                                                                   SХХ

фируриро-

вание)

х - Каждое прилагаемое перо имеет соответствующий стандартный модуль входа/выхода, включающий аналоговый вход, аналоговый выход, реле, преобразователь для электропитания и два цифровых входа.

Дополнительные модули входов/выходов могут быть встроены в неиспользованные позиции для модулей по требованию заказчика. Эти дополнительные модули необходимо отдельно указать в части 2 бланка-заказа.

Часть 2  Дополнительные модули                                    Типы модулей

Позиция модуля 2 / вход канала 2х                                     0  1  2

Позиция модуля 3 / вход канала 3х                                             0  1  2

Позиция модуля 4 / вход канала 4х                                     0  1  2  3  4  5  6

Позиция модуля 5                                                                0  1  2  3  4  5

Позиция модуля 6                                                                0  2  4  5  8

Схема 6                                       Ключ к типам модулей

0  модуль отсутствует / канал входа для записих

1  стандартный вход/выход

2  аналоговый вход (удалённая уставка) + реле

3  четыре реле

4  восемь цифровых входов

5  восемь цифровых выходов

6  запись в реальном времени (перо фиолетовое)

8  последовательная передача данных с помощью

MODBUS RS485

х - в 2-, 3- или 4-перьевых самописцах

стандартный модуль входов/выходов

всегда встроен  в соответствующую

позицию (впишите “0” в соответствующее

поле кода заказа)

пример: 1  9  2  2  R  А  А  0  1  1  0  2  3  0  0  STD

2 контроллера, 2 пера

Позиции модулей  1  2  3  4  5  6          вход дистанционной уставки

4 реле

Схема 7

1. Стандартные модули входов/выходов                          2. Электрические соединения

а) 2-проводной преобразователь                                      а) электрический выключатель и

б) коротко о соединениях                                                      предохранитель

1 +  аналоговый                                                            б) фаза

2  -  выход                                                                   в) нейтральный

3 аналоговый                                                                        г) заземление

4 вход -

5 см. от b

6 до h

7 общий              логи-

8 логический 1    ческие

9 логический 2    входы

10 нормально открытый     релей-

11 общий                           ный

12 нормально закрытый     выход

в) термопара

г) низкое напряжение

д) напряжение

е) ток (не 2-проводной преобразователь)

ж) 3-проводное термосопротивление

4 красный

5 белый

6 красный

з) 2-проводное термосопротивление и сопротивление

4 перемычка

5 белый

6 красный

Схема 8

1. Восьмирелейный модуль выходов                         2. Модуль цифровых входов/выходов

1 - нормально закрыт                                                         1 - общий                     общий

2 - нормально открыт    реле 1                                           2 - вход 1                     выход 1

3 - общий                                                                           3 - вход 2                     выход 2

4 - нормально закрыт                                                         4 - вход 3                     выход 3

5 - нормально открыт    реле 2                                           5 - вход 4                     выход 4

6 - общий                                                                           6 - вход 5                     выход 5

7 - нормально закрыт                                                         7 - вход 6                     выход 6

8 - нормально открыт    реле 3                                           8 - вход 7                     выход 7

9 - общий                                                                           9 - вход 8                     выход 8

10 - нормально закрыт                                                      10 - общий                    общий

11 - нормально открыт  реле 4                                           11

12 - общий                                                                         12   входные     или     выходные

соединения         соединения

Схема 9

1. Размеры

2. Размеры в дюймах (мм)

3. Типичное расстояние между смежными центрами

4. Размеры отверстия в панели

5. 4 отверстия диаметром 0.281 (7.14) или с резьбой 1/4”

Политика Компании направлена на постоянное совершенствование выпускаемой продукции, и Компания сохраняет за собой право модифицировать приведённые здесь технические характеристики без предварительного уведомления.

________________________________________________________________________________